# 技术实现手册第1部分：项目总体架构与分工

## 1.1 系统架构设计理念

### 1.1.1 双模块分离架构设计

本项目采用**双模块分离架构**，将完整的糖尿病初期筛查系统分为两个独立的物理模块：

1. **腕带主控模块**（佩戴于手腕）

- 主要功能：心率/血氧实时监测、数据显示、时间显示、BLE数据接收

- 设计目标：轻量化（<45g）、低功耗（待机>7天）、舒适佩戴

- 核心组件：ESP32-C3 SuperMini、MAX30102、OLED显示屏

2. **独立检测模块**（手持式测量设备）

- 主要功能：呼出气丙酮浓度检测、呼吸率测量、数据发送

- 设计目标：精确测量、稳定加热、可靠通信

- 核心组件：ESP32-C3 SuperMini、SnO₂气敏传感器、HKG-07呼吸传感器、AD623运放

### 1.1.2 分离设计的工程考量

| 考量因素 | 腕带模块 | 检测模块 | 分离优势 |

|----------|----------|----------|----------|

| **功耗要求** | 超低功耗（μA级） | 可接受较高功耗（mA级） | 腕带可长时间佩戴，检测模块仅测量时工作 |

| **重量限制** | <45g严格限制 | 无严格限制（手持） | 腕带佩戴舒适，检测模块可集成较重元件 |

| **使用频率** | 全天候佩戴 | 每日1-2次测量 | 优化系统资源分配 |

| **用户交互** | 频繁交互（显示、查看） | 偶尔交互（测量时） | 提升用户体验 |

| **成本分配** | 300元预算 | 200元预算 | 总成本控制在500元内 |

### 1.1.3 数据流架构设计

**三层数据流架构**：

```

┌─────────────────┐    BLE    ┌─────────────────┐    BLE    ┌─────────────────┐

│  检测模块       │───────────▶│  腕带主控       │───────────▶│  手机APP        │

│ (Peripheral)    │  广播/通知 │ (Central)       │  数据转发 │ (数据终端)      │

│                 │◀───────────│                 │◀───────────│                 │

└─────────────────┘   控制指令 └─────────────────┘   查询请求 └─────────────────┘

```

**数据流向说明**：

1. **检测→腕带**：检测模块作为BLE Peripheral，主动广播测量数据

2. **腕带→手机**：腕带主控作为BLE Central和Peripheral双重角色，转发数据至手机

3. **控制反馈**：手机可通过腕带向检测模块发送控制指令（如启动测量）

### 1.1.4 通信协议设计

**BLE通信参数优化**：

```cpp

// BLE连接参数配置

#define BLE_CONN_INTERVAL_MIN  7.5    // 最小连接间隔7.5ms

#define BLE_CONN_INTERVAL_MAX  15     // 最大连接间隔15ms

#define BLE_SLAVE_LATENCY      0      // 从机延迟0（实时性优先）

#define BLE_CONN_SUPERVISION_TIMEOUT 400  // 监控超时400ms

// 选择依据：

// 1. 连接间隔7.5-15ms：平衡功耗与实时性

// 2. 从机延迟0：确保数据实时传输

// 3. 监控超时400ms：快速检测连接断开

```

## 1.2 硬件角色配置方案

### 1.2.1 条件编译实现

通过`config.h`条件编译实现**一份代码适配双硬件**，显著降低代码维护成本：

```cpp

// config/config.h - 硬件角色配置文件

#ifndef CONFIG_H

#define CONFIG_H

// ==================== 硬件角色选择 ====================

// 重要：只能选择一种角色！取消注释对应的行，另一行保持注释状态

// 腕带主控角色 - 用于佩戴在手腕上的主控设备

// #define DEVICE_ROLE_WRIST

// 独立检测模块角色 - 用于独立的呼吸气体检测设备

// #define DEVICE_ROLE_DETECTOR

// ==================== 调试模式开关 ====================

// 启用串口调试输出（会占用串口，生产版本建议关闭）

// #define DEBUG_MODE

// ==================== 硬件平台配置 ====================

// 根据实际使用的硬件平台进行配置

// #define MCU_ARDUINO_UNO      // Arduino Uno（调试用）

#define MCU_ESP32_C3         // ESP32-C3 SuperMini（最终产品）

// ==================== 角色相关配置 ====================

#ifdef DEVICE_ROLE_WRIST

// 腕带主控专用配置

// 传感器启用标志

#define USE_MAX30102           // MAX30102 心率血氧传感器

#define USE_OLED_DISPLAY       // OLED 显示屏

#define USE_BLE_MODULE         // BLE 蓝牙模块

#define USE_MOTION_CORRECTION  // 运动干扰校正（需要MPU6050）

// 腕带重量限制（单位：克）

#define WRISTBAND_MAX_WEIGHT 45

// 成本限制（单位：元）

#define WRISTBAND_MAX_COST 300  // 腕带部分成本

// 显示配置

#define OLED_REFRESH_RATE 1     // OLED刷新率（Hz）

#define SCREEN_TIMEOUT_MS 30000 // 屏幕超时熄屏时间（ms）

#endif // DEVICE_ROLE_WRIST

#ifdef DEVICE_ROLE_DETECTOR

// 独立检测模块专用配置

// 传感器启用标志

#define USE_SNO2_SENSOR        // SnO₂ 气敏传感器

#define USE_HKG07_SENSOR       // HKG-07 呼吸传感器

#define USE_AD623_AMP          // AD623 运放电路

#define USE_HEATING_CONTROL    // 加热控制（MOSFET）

// 检测模块成本限制（单位：元）

#define DETECTOR_MAX_COST 200  // 检测模块部分成本

// 加热控制参数

#define GAS_HEATER_PWM_PIN 9   // 加热控制PWM引脚

#define GAS_WARMUP_TIME_MS 60000  // 预热时间60秒

#define GAS_HEATING_TEMP 350   // 目标加热温度（℃）

// 测量参数

#define GAS_SAMPLE_COUNT 5     // 气体采样次数（平均降噪）

#define RESP_SAMPLE_WINDOW_MS 30000 // 呼吸采样窗口30秒

#endif // DEVICE_ROLE_DETECTOR

// ==================== 全局成本控制 ====================

// 总成本限制（腕带 + 检测模块 ≤ 500元）

#define TOTAL_MAX_COST 500

// ==================== 调试输出配置 ====================

#ifdef DEBUG_MODE

// 调试输出宏定义

#define DEBUG_PRINT(x) Serial.print(x)

#define DEBUG_PRINTLN(x) Serial.println(x)

#define DEBUG_PRINTF(...) Serial.printf(__VA_ARGS__)

#else

// 生产版本：调试输出为空宏

#define DEBUG_PRINT(x)

#define DEBUG_PRINTLN(x)

#define DEBUG_PRINTF(...)

#endif // DEBUG_MODE

// ==================== 错误检查 ====================

// 确保至少选择了一个角色

#if !defined(DEVICE_ROLE_WRIST) && !defined(DEVICE_ROLE_DETECTOR)

#error "请选择设备角色：在 config.h 中取消注释 DEVICE_ROLE_WRIST 或 DEVICE_ROLE_DETECTOR"

#endif

// 确保没有同时选择两个角色

#if defined(DEVICE_ROLE_WRIST) && defined(DEVICE_ROLE_DETECTOR)

#error "不能同时选择两个设备角色，请只取消注释一个角色定义"

#endif

// ==================== 功能兼容性检查 ====================

#ifdef DEVICE_ROLE_WRIST

// 腕带主控必须启用OLED和BLE

#ifndef USE_OLED_DISPLAY

#define USE_OLED_DISPLAY

#endif

#ifndef USE_BLE_MODULE

#define USE_BLE_MODULE

#endif

#endif // DEVICE_ROLE_WRIST

#ifdef DEVICE_ROLE_DETECTOR

// 检测模块必须启用气体传感器

#ifndef USE_SNO2_SENSOR

#define USE_SNO2_SENSOR

#endif

#ifndef USE_AD623_AMP

#define USE_AD623_AMP

#endif

#endif // DEVICE_ROLE_DETECTOR

#endif // CONFIG_H

```

### 1.2.2 编译流程与版本管理

**标准编译流程**：

1. **角色选择阶段**：

```bash

# 编译腕带版本

# 1. 编辑config.h，取消注释 #define DEVICE_ROLE_WRIST

# 2. 注释 #define DEVICE_ROLE_DETECTOR

# 3. 保存文件

# 编译检测模块版本

# 1. 编辑config.h，取消注释 #define DEVICE_ROLE_DETECTOR

# 2. 注释 #define DEVICE_ROLE_WRIST

# 3. 保存文件

```

2. **编译命令**：

```bash

# PlatformIO编译命令

pio run -e wristband    # 编译腕带版本（需预先配置环境）

pio run -e detector     # 编译检测模块版本

# 或使用Arduino IDE

# 选择对应开发板（ESP32-C3 Dev Module）

# 点击上传按钮

```

3. **版本管理策略**：

- **开发版本**：启用DEBUG_MODE，包含详细日志

- **测试版本**：部分调试功能，性能测试

- **生产版本**：关闭所有调试，优化功耗和性能

### 1.2.3 代码组织结构

**基于角色的代码隔离**：

```

项目根目录/

├── config/                    # 配置文件目录

│   ├── config.h              # 主配置文件（角色选择）

│   ├── pin_config.h          # 引脚配置（角色相关）

│   ├── system_config.h       # 系统参数配置

│   └── version.h             # 版本信息

├── drivers/                  # 驱动程序

│   ├── hr_driver.[cpp/h]     # 心率传感器驱动

│   ├── gas_driver.[cpp/h]    # 气体传感器驱动

│   └── env_driver.[cpp/h]    # 环境传感器驱动

├── algorithm/                # 算法模块

│   ├── hr_algorithm.[cpp/h]  # 心率算法

│   ├── data_filter.[cpp/h]   # 数据滤波

│   └── risk_assessment.[cpp/h] # 风险评估（趋势分析）

├── system/                   # 系统框架

│   ├── scheduler.[cpp/h]     # 任务调度器

│   ├── system_state.[cpp/h]  # 系统状态管理

│   └── output/               # 输出模块

├── detection_sensor/         # 检测模块专用代码

│   └── detection_sensor.ino  # 检测模块主程序

├── main_control/             # 腕带主控专用代码

│   └── main_control.ino      # 腕带主控主程序

└── utils/                    # 工具函数

└── debug.[cpp/h]         # 调试工具

```

**代码隔离实现示例**：

```cpp

// main.cpp - 主程序入口

#include "config/config.h"

#ifdef DEVICE_ROLE_WRIST

#include "main_control/main_control.ino"

#endif

#ifdef DEVICE_ROLE_DETECTOR

#include "detection_sensor/detection_sensor.ino"

#endif

void setup() {

// 公共初始化代码

Serial.begin(115200);

delay(100);

// 角色特定初始化

#ifdef DEVICE_ROLE_WRIST

wristband_setup();

#endif

#ifdef DEVICE_ROLE_DETECTOR

detector_setup();

#endif

DEBUG_PRINTLN("系统初始化完成");

}

void loop() {

// 角色特定主循环

#ifdef DEVICE_ROLE_WRIST

wristband_loop();

#endif

#ifdef DEVICE_ROLE_DETECTOR

detector_loop();

#endif

}

```

## 1.3 系统约束与设计目标

### 1.3.1 硬性约束条件

| 约束类别 | 约束值 | 测量方法 | 验收标准 |

|----------|--------|----------|----------|

| **成本约束** | 总成本≤500元 | BOM成本核算 | 元器件采购发票 |

| **重量约束** | 腕带<45g | 电子秤测量（精度0.1g） | 实际测量值≤44.5g |

| **功耗约束** | 腕带待机>7天 | 电流表连续监测 | 500mAh电池续航≥168小时 |

| **尺寸约束** | 腕带厚度<15mm | 游标卡尺测量 | 最大厚度≤14.5mm |

| **安全约束** | 加热温度<400℃ | 红外测温仪 | 工作温度≤380℃ |

### 1.3.2 性能设计目标

| 性能指标 | 目标值 | 测试方法 | 备注 |

|----------|--------|----------|------|

| **心率精度** | ±3BPM | 与医疗级心率带对比 | 静息状态测量 |

| **血氧精度** | ±2% | 与指夹式血氧仪对比 | 正常血氧范围 |

| **丙酮检测** | 趋势一致性 | 与实验室气相色谱对比 | 相对浓度趋势 |

| **响应时间** | <5秒 | 秒表测量 | 从启动到显示结果 |

| **连接稳定性** | >99% | 24小时连续测试 | BLE连接成功率 |

### 1.3.3 非医疗诊断原则

**设计边界明确**：

1. **数据采集范围**：

- 仅采集生理参数：心率、血氧、呼吸率、呼出气成分

- 不采集：血糖、血压、心电图等医疗诊断参数

2. **数据处理限制**：

- 仅进行趋势分析：数据变化趋势、异常提醒

- 不进行：疾病诊断、风险评估、治疗建议

3. **输出内容规范**：

```cpp

// 正确的输出示例（趋势提示）

void display_trend_tip() {

if (acetone_level > baseline * 1.5) {

display.print("丙酮水平升高");

display.print("建议咨询医生");  // 仅建议咨询，不诊断

}

}

// 错误的输出示例（避免使用）

void display_diagnosis() {

// 错误：直接给出诊断结论

if (acetone_level > threshold) {

display.print("可能患有糖尿病");  // 禁止：医疗诊断

}

}

```

4. **用户告知义务**：

- 设备说明书中明确标注："本设备不用于医疗诊断"

- APP启动时显示免责声明

- 所有数据标注"仅供参考"

### 1.3.4 设计原则与权衡

**核心设计原则**：

1. **安全性优先**：

- 电气安全：隔离设计，防止漏电

- 热安全：温度监控，过热保护

- 数据安全：本地存储，不上传敏感数据

2. **用户体验中心**：

- 佩戴舒适：人体工程学设计

- 操作简便：一键测量，自动连接

- 反馈明确：视觉、震动、声音多重反馈

3. **成本效益平衡**：

- 关键部件不妥协：传感器精度

- 辅助部件优化：结构件、连接器

- 量产成本控制：PCB优化，元件选型

**技术权衡决策**：

| 技术选择 | 方案A | 方案B | 最终选择 | 选择依据 |

|----------|-------|-------|----------|----------|

| MCU选型 | ESP32-C3 | STM32+BLE模块 | ESP32-C3 | 集成BLE，成本低，功耗优 |

| 显示方案 | OLED | LCD | OLED | 功耗低，对比度高，适合腕带 |

| 供电方案 | 可更换电池 | 内置充电 | 内置充电 | 用户体验好，防水设计 |

| 通信协议 | BLE 5.0 | BLE 4.2 | BLE 5.0 | 功耗更低，传输更稳定 |

| 外壳材料 | ABS塑料 | 硅胶+塑料 | 硅胶+塑料 | 佩戴舒适，耐用性好 |

### 1.3.5 验证与测试计划

**阶段性验证计划**：

1. **单元测试**（开发阶段）：

- 传感器驱动测试：I2C/ADC通信验证

- 算法验证：心率计算准确性测试

- 功耗测试：各模式电流测量

2. **集成测试**（原型阶段）：

- 模块间通信测试：BLE连接稳定性

- 系统功能测试：完整测量流程

- 边界条件测试：极端温度、湿度环境

3. **用户测试**（试产阶段）：

- 佩戴舒适度测试：不同手腕尺寸

- 使用便利性测试：老年用户操作

- 长期稳定性测试：30天连续使用

**测试数据记录**：

```cpp

// 测试数据记录格式

typedef struct {

uint32_t timestamp;      // 时间戳

float hr_measured;       // 测量心率

float hr_reference;      // 参考心率（医疗设备）

float error;             // 误差

uint8_t test_condition;  // 测试条件（静息/运动）

uint8_t sensor_status;   // 传感器状态

} TestRecord;

```

## 1.4 总结

本项目的架构设计充分考虑了实际应用场景和技术约束，通过双模块分离架构实现了功能与用户体验的最佳平衡。条件编译方案大幅降低了代码维护成本，而明确的系统约束确保了

# 技术实现手册第2部分：硬件选型与电路设计

## 2.1 核心MCU选型依据

### 2.1.1 MCU选型对比分析

**候选方案详细对比**：

| 参数 | ESP32-C3 SuperMini | Arduino Uno + HC-05 | STM32WB55 | 最终选择依据 |

|------|-------------------|-------------------|-----------|--------------|

| **核心架构** | RISC-V 32位单核 | ATmega328P 8位 | ARM Cortex-M4 | RISC-V能效比高，适合低功耗 |

| **主频** | 160MHz | 16MHz | 64MHz | 160MHz满足算法计算需求 |

| **RAM** | 400KB | 2KB | 256KB | 400KB支持复杂算法缓冲 |

| **Flash** | 4MB | 32KB | 1MB | 4MB存储大量测量数据 |

| **集成BLE** | 5.0（集成） | 需外接模块 | 5.0（集成） | 集成BLE简化设计，降低成本 |

| **功耗** | 深度睡眠10μA | 待机数mA | 深度睡眠2μA | 10μA满足腕带续航要求 |

| **GPIO数量** | 22个 | 20个 | 38个 | 22个满足传感器接口需求 |

| **ADC精度** | 12位 | 10位 | 12位 | 12位满足气体传感器需求 |

| **成本** | ~25元 | ~30元+15元 | ~35元 | 25元性价比最高 |

| **尺寸** | 21×16mm | 68×53mm | 7×7mm | 21×16mm适合腕带集成 |

| **开发环境** | Arduino/ESP-IDF | Arduino | Keil/STM32Cube | Arduino生态完善，开发快 |

### 2.1.2 ESP32-C3 SuperMini详细规格

**关键特性**：

```cpp

// ESP32-C3技术参数

#define ESP32C3_SPECS {

.core = "RISC-V 32-bit single-core",

.frequency = "160MHz",

.sram = "400KB",

.flash = "4MB (支持外扩)",

.ble = "Bluetooth 5.0 LE",

.wifi = "802.11 b/g/n",

.adc = "2×12-bit SAR ADC",

.touch = "14× capacitive touch",

.pwm = "6× PWM channels",

.uart = "2× UART",

.i2c = "1× I2C",

.spi = "2× SPI",

.rmt = "2× remote control",

.temp_sensor = "内置温度传感器",

.deep_sleep = "10μA @ 3.3V",

.active_current = "约25mA @ 160MHz"

}

```

**引脚分配策略**：

```cpp

// 腕带主控引脚分配

#define PIN_SDA         4   // I2C数据线（MAX30102、OLED）

#define PIN_SCL         5   // I2C时钟线

#define PIN_BTN1        6   // 按键1（切换/确认）

#define PIN_BTN2        7   // 按键2（返回）

#define PIN_BAT_ADC     2   // 电池电压ADC

#define PIN_VIBRATE     8   // 震动电机（可选）

// 检测模块引脚分配

#define PIN_GAS_ADC     A0  // 气体传感器ADC

#define PIN_GAS_HEATER  9   // 加热控制PWM

#define PIN_RESP_TRIG   2   // 呼吸传感器触发

#define PIN_LED_STATUS  10  // 状态指示灯

```

### 2.1.3 功耗优化设计

**多级功耗模式**：

```cpp

// 功耗模式配置

typedef enum {

POWER_MODE_ACTIVE = 0,     // 激活模式：所有功能开启

POWER_MODE_LIGHT_SLEEP,    // 轻睡眠：CPU暂停，外设运行

POWER_MODE_DEEP_SLEEP,     // 深度睡眠：仅RTC运行

POWER_MODE_HIBERNATE       // 休眠模式：完全关闭

} PowerMode;

// 各模式功耗实测数据

const PowerConsumption power_stats[] = {

{POWER_MODE_ACTIVE,     25.0,  "mA", "测量/显示/通信"},

{POWER_MODE_LIGHT_SLEEP, 0.8,  "mA", "等待按键/定时刷新"},

{POWER_MODE_DEEP_SLEEP,  0.01, "mA", "长时间待机"},

{POWER_MODE_HIBERNATE,   0.001,"mA", "存储运输"}

};

```

**唤醒源配置**：

```cpp

// 深度睡眠唤醒源配置

void configure_wakeup_sources() {

// RTC定时器唤醒（每1小时）

esp_sleep_enable_timer_wakeup(3600 * 1000000ULL);

// 外部引脚唤醒（按键）

esp_sleep_enable_ext1_wakeup(

(1ULL << PIN_BTN1) | (1ULL << PIN_BTN2),

ESP_EXT1_WAKEUP_ANY_LOW

);

// 触摸传感器唤醒（可选）

touch_pad_init();

touch_pad_set_fsm_mode(TOUCH_FSM_MODE_TIMER);

esp_sleep_enable_touchpad_wakeup();

}

```

## 2.2 传感器选型与接口设计

### 2.2.1 MAX30102心率血氧传感器

**选型详细分析**：

| 对比项 | MAX30102 | MAX30101 | PPG传感器方案 | 选择MAX30102依据 |

|--------|----------|----------|---------------|------------------|

| **集成度** | 红光+红外LED，光电探测器，ADC，FIFO | 相同 | 分立元件 | 高度集成，简化设计 |

| **功耗** | 0.7mA@100Hz，待机0.7μA | 0.9mA@100Hz | >5mA | 功耗最低 |

| **精度** | 心率±3BPM，血氧±2% | 相同 | 精度依赖设计 | 医疗级精度 |

| **FIFO** | 32样本深度 | 相同 | 无 | 降低MCU负载 |

| **温度补偿** | 内置温度传感器 | 无 | 需外置 | 提高测量稳定性 |

| **成本** | ~35元 | ~40元 | ~20元（但需额外设计） | 性价比最高 |

| **封装** | 5.6×3.3×1.5mm | 相同 | 不定 | 小尺寸适合腕带 |

**I2C接口电路设计**：

```

电路原理图：

ESP32-C3 (3.3V) ──── MAX30102 (3.3V)

GPIO4 (SDA) ─────── SDA ─┬─ 4.7kΩ ─── 3.3V

GPIO5 (SCL) ─────── SCL ─┼─ 4.7kΩ ─── 3.3V

3.3V ──────── VIN ─┤

GND  ──────── GND ─┘

GPIO8 ─────── INT (中断引脚，可选)

关键设计参数：

1. 上拉电阻计算：

- 总线电容估计：Cb ≈ 50pF（PCB走线）+ 10pF（器件）= 60pF

- 标准模式（100kHz）要求：tr ≤ 1μs

- 计算：Rp ≤ tr / (0.8473 × Cb) = 1μs / (0.8473 × 60pF) ≈ 19.7kΩ

- 实际选用：4.7kΩ，满足快速模式（400kHz）要求

2. 电源去耦：

- 靠近VIN引脚：10μF钽电容 + 0.1μF陶瓷电容

- 降低电源噪声对光学测量影响

3. 光学窗口设计：

- 材料：1.5mm厚医疗级硅胶（透光率>90%）

- 遮光环：黑色ABS，高度2mm，内径3mm

- 接触压力：50-100g/cm²（通过弹簧结构实现）

```

**寄存器配置流程**：

```cpp

bool max30102_configure() {

// 1. 软复位

if (!i2c_write(REG_MODE_CONFIG, 0x40)) return false;

delay(100);

// 2. 验证器件ID

uint8_t part_id;

if (!i2c_read(REG_PART_ID, &part_id, 1) || part_id != 0x15) {

DEBUG_PRINTLN("MAX30102 ID验证失败");

return false;

}

// 3. 配置FIFO

uint8_t fifo_config = (HR_FIFO_AVERAGE << 5) | 0x10; // 平均样本+rollover

if (!i2c_write(REG_FIFO_CONFIG, fifo_config)) return false;

// 4. 配置模式（SpO2+HR模式）

if (!i2c_write(REG_MODE_CONFIG, 0x03)) return false;

// 5. 配置SpO2参数

uint8_t sample_rate; // 采样率编码

switch(HR_SAMPLE_RATE) {

case 50:  sample_rate = 0; break;

case 100: sample_rate = 1; break;

case 200: sample_rate = 2; break;

case 400: sample_rate = 3; break;

case 800: sample_rate = 4; break;

default:  sample_rate = 1; // 默认100Hz

}

uint8_t pulse_width; // 脉宽编码

switch(HR_PULSE_WIDTH) {

case 69:  pulse_width = 0; break;

case 118: pulse_width = 1; break;

case 215: pulse_width = 2; break;

case 411: pulse_width = 3; break;

default:  pulse_width = 3; // 默认411us

}

uint8_t spo2_config = (0 << 5) | (sample_rate << 2) | pulse_width;

if (!i2c_write(REG_SPO2_CONFIG, spo2_config)) return false;

// 6. 配置LED电流（影响功耗和信噪比）

if (!i2c_write(REG_LED1_PA, HR_LED_CURRENT)) return false; // Red LED

if (!i2c_write(REG_LED2_PA, HR_LED_CURRENT)) return false; // IR LED

// 7. 清空FIFO指针

i2c_write(REG_FIFO_WR_PTR, 0);

i2c_write(REG_FIFO_RD_PTR, 0);

i2c_write(REG_OVF_COUNTER, 0);

return true;

}

```

### 2.2.2 SnO₂气敏传感器（MQ-138）

**传感器特性分析**：

| 参数 | MQ-138规格 | 测试条件 | 对丙酮灵敏度 |

|------|------------|----------|--------------|

| **检测气体** | 丙酮、酒精、苯 | 丙酮优先 | 对丙酮选择性较好 |

| **加热电压** | 5.0V±0.1V | 恒压加热 | 影响传感器温度 |

| **加热电流** | ~150mA | 冷态电阻~33Ω | 功耗主要来源 |

| **加热时间** | ≥60秒 | 达到工作温度 | 预热时间优化点 |

| **工作温度** | 350℃±20℃ | 最佳灵敏度 | 需要精确控制 |

| **灵敏度** | Rs(air)/Rs(100ppm) ≥5 | 空气中电阻比 | 满足检测需求 |

| **响应时间** | ≤10秒 | 90%响应 | 满足实时性要求 |

| **恢复时间** | ≤30秒 | 90%恢复 | 影响测量频率 |

| **寿命** | >5000小时 | 连续工作 | 满足家用需求 |

**加热控制电路设计**：

```

加热控制电路原理：

┌─────────────┐

5V电源 ─────┤ MOSFET驱动  ├───── SnO₂加热丝 ─── GND

└──────┬──────┘

│

ESP32-C3 GPIO8 (PWM控制)

关键元件选型：

1. MOSFET选型：IRLZ34N (逻辑电平驱动)

- Vds = 55V, Id = 30A (足够余量)

- Rds(on) = 0.035Ω @ Vgs=5V (导通损耗小)

- 逻辑电平驱动：Vgs(th) = 1.0-2.0V (3.3V可完全导通)

2. 栅极电阻：10Ω

- 限制栅极充电电流

- 减少EMI辐射

3. 续流二极管：1N5819 (肖特基二极管)

- 防止加热丝电感反冲电压

- 快速恢复时间

4. 电流检测电阻：0.1Ω/1W

- 用于加热电流监测

- 计算功率：P = I²×R = (0.15A)²×0.1Ω = 0.00225W

加热控制算法：

预热阶段（0-60秒）：100% PWM占空比，快速升温

恒温阶段（60秒后）：PID控制，维持350℃±10℃

```

**PID温度控制算法**：

```cpp

// PID控制器参数

#define KP 2.0    // 比例系数

#define KI 0.05   // 积分系数

#define KD 0.1    // 微分系数

#define TEMP_SETPOINT 350.0  // 目标温度350℃

float pid_control(float current_temp) {

static float integral = 0;

static float last_error = 0;

static uint32_t last_time = 0;

uint32_t now = millis();

float dt = (now - last_time) / 1000.0;  // 时间差（秒）

if (dt <= 0) dt = 0.01;

float error = TEMP_SETPOINT - current_temp;

// 积分项（抗积分饱和）

integral += error * dt;

if (integral > 100) integral = 100;

if (integral < -100) integral = -100;

// 微分项

float derivative = (error - last_error) / dt;

// PID输出

float output = KP * error + KI * integral + KD * derivative;

// 输出限幅 0-255

output = constrain(output, 0, 255);

last_error = error;

last_time = now;

return output;

}

// 温度估算函数（通过加热丝电阻）

float estimate_temperature() {

// 测量加热丝两端电压和电流

float voltage = read_heater_voltage();

float current = read_heater_current();

if (current < 0.001) return 25.0;  // 避免除零

float resistance = voltage / current;

// 铂电阻温度特性：R(T) = R0[1 + α(T - T0)]

// MQ-138加热丝材料近似为铂

const float R0 = 33.0;    // 25℃时电阻（Ω）

const float alpha = 0.00385; // 温度系数（/℃）

float temperature = 25.0 + (resistance / R0 - 1.0) / alpha;

return constrain(temperature, 25.0, 450.0);

}

```

### 2.2.3 HKG-07呼吸传感器

**传感器工作原理**：

```

热膜式呼吸检测原理：

┌─────────────────────────────────────┐

│ 传感器结构：                         │

│ 加热电阻 ─── 产生恒定热量           │

│ 测温电阻 ─── 检测温度变化           │

│                                    │

│ 工作过程：                          │

│ 1. 无呼吸时：热平衡，温度恒定       │

│ 2. 呼气时：气流带走热量，温度下降   │

│ 3. 吸气时：环境空气流入，温度回升   │

│                                    │

│ 输出信号：                          │

│ 数字脉冲：呼吸时高电平，无呼吸低电平│

│ 脉宽：200-500ms（与呼吸深度相关）   │

│ 频率：12-20次/分钟（成人正常呼吸）  │

└─────────────────────────────────────┘

```

**接口电路设计**：

```

HKG-07接口电路：

┌─────────────┐

5V电源 ─────┤   HKG-07    ├───── OUT ───┬── 10kΩ上拉 ─── 3.3V

│  传感器     │             │

└──────┬──────┘             │

│                   │

GND                 │

▼

ESP32-C3 GPIO2

（上拉输入，中断触发）

信号调理设计：

1. 上拉电阻：10kΩ

- 确保无呼吸时稳定低电平

- 呼吸时可靠高电平

2. 硬件去抖动：RC滤波（可选）

- R = 1kΩ, C = 0.1μF

- 时间常数τ = RC = 0.1ms

- 滤除高频噪声，保留呼吸信号

3. 保护电路：

- 串联100Ω电阻限

# 技术实现手册第3部分：软件总体框架

## 3.1 条件编译配置系统

### 3.1.1 层次化配置架构

**四层配置体系**：

```cpp

// config/config.h - 层次化配置架构

#ifndef CONFIG_H

#define CONFIG_H

// ==================== 第一层：硬件平台选择 ====================

// 根据实际硬件选择对应的平台定义

// #define PLATFORM_ARDUINO_UNO      // Arduino Uno平台（调试用）

#define PLATFORM_ESP32_C3           // ESP32-C3平台（最终产品）

// #define PLATFORM_STM32WB55        // STM32WB55平台（备选）

// ==================== 第二层：设备角色选择 ====================

// 根据设备功能选择角色（只能选择一种）

// #define DEVICE_ROLE_WRIST         // 腕带主控角色

#define DEVICE_ROLE_DETECTOR        // 独立检测模块角色

// ==================== 第三层：功能模块启用 ====================

// 根据角色启用相应的功能模块

#ifdef DEVICE_ROLE_WRIST

// 腕带主控功能模块

#define ENABLE_HEART_RATE           // 心率监测功能

#define ENABLE_SPO2                 // 血氧饱和度监测

#define ENABLE_OLED_DISPLAY         // OLED显示功能

#define ENABLE_BLE_CENTRAL          // BLE中心设备功能

#define ENABLE_MOTION_CORRECTION    // 运动干扰校正

#define ENABLE_BATTERY_MONITOR      // 电池监控

#define ENABLE_VIBRATION_FEEDBACK   // 震动反馈

#define ENABLE_TOUCH_WAKEUP         // 触摸唤醒

#endif

#ifdef DEVICE_ROLE_DETECTOR

// 检测模块功能模块

#define ENABLE_GAS_SENSOR           // 气体传感器功能

#define ENABLE_RESPIRATION_SENSOR   // 呼吸传感器功能

#define ENABLE_AD623_AMPLIFIER      // AD623运放控制

#define ENABLE_HEATING_CONTROL      // 加热控制

#define ENABLE_BLE_PERIPHERAL       // BLE外设功能

#define ENABLE_TEMPERATURE_COMP     // 温度补偿

#define ENABLE_CALIBRATION_MODE     // 校准模式

#endif

// ==================== 第四层：调试与优化配置 ====================

// 开发调试相关配置（生产版本应关闭）

// #define DEBUG_MODE                // 启用调试输出

// #define DEBUG_LEVEL_INFO          // 信息级别调试

// #define DEBUG_LEVEL_VERBOSE       // 详细调试信息

// #define DEBUG_SERIAL_BAUD 115200  // 串口调试波特率

// #define LOW_POWER_MODE            // 低功耗模式

// #define ENABLE_CALIBRATION        // 启用校准功能

// #define ENABLE_FACTORY_TEST       // 工厂测试模式

// #define ENABLE_PERFORMANCE_LOG    // 性能日志记录

// ==================== 自动依赖检查 ====================

// 确保必要的依赖关系

#ifdef ENABLE_HEART_RATE

#ifndef USE_MAX30102

#define USE_MAX30102

#endif

#endif

#ifdef ENABLE_GAS_SENSOR

#ifndef USE_SNO2_SENSOR

#define USE_SNO2_SENSOR

#endif

#ifndef USE_AD623_AMPLIFIER

#define USE_AD623_AMPLIFIER

#endif

#endif

// ==================== 编译时错误检查 ====================

// 防止配置错误

#if !defined(DEVICE_ROLE_WRIST) && !defined(DEVICE_ROLE_DETECTOR)

#error "错误：必须选择设备角色（DEVICE_ROLE_WRIST 或 DEVICE_ROLE_DETECTOR）"

#endif

#if defined(DEVICE_ROLE_WRIST) && defined(DEVICE_ROLE_DETECTOR)

#error "错误：不能同时选择两个设备角色"

#endif

#ifndef PLATFORM_ESP32_C3

#warning "警告：建议使用PLATFORM_ESP32_C3以获得最佳性能"

#endif

#endif // CONFIG_H

```

### 3.1.2 调试系统设计

**多级调试输出系统**：

```cpp

// utils/debug.h - 调试输出系统

#ifndef DEBUG_H

#define DEBUG_H

#include "config/config.h"

#ifdef DEBUG_MODE

// 调试模式启用时的输出函数

// 基础调试输出

#define DEBUG_PRINT(x) Serial.print(x)

#define DEBUG_PRINTLN(x) Serial.println(x)

#define DEBUG_PRINTF(...) Serial.printf(__VA_ARGS__)

// 带时间戳的调试输出

#define DEBUG_PRINT_TS(x) do { \

Serial.print("["); \

Serial.print(millis()); \

Serial.print("] "); \

Serial.print(x); \

} while(0)

#define DEBUG_PRINTLN_TS(x) do { \

Serial.print("["); \

Serial.print(millis()); \

Serial.print("] "); \

Serial.println(x); \

} while(0)

// 条件调试输出

#ifdef DEBUG_LEVEL_INFO

#define INFO_PRINT(x) DEBUG_PRINT_TS("[INFO] "); DEBUG_PRINTLN(x)

#define INFO_PRINTF(...) do { \

DEBUG_PRINT_TS("[INFO] "); \

Serial.printf(__VA_ARGS__); \

Serial.println(); \

} while(0)

#else

#define INFO_PRINT(x)

#define INFO_PRINTF(...)

#endif

#ifdef DEBUG_LEVEL_VERBOSE

#define VERBOSE_PRINT(x) DEBUG_PRINT_TS("[VERBOSE] "); DEBUG_PRINTLN(x)

#define VERBOSE_PRINTF(...) do { \

DEBUG_PRINT_TS("[VERBOSE] "); \

Serial.printf(__VA_ARGS__); \

Serial.println(); \

} while(0)

#else

#define VERBOSE_PRINT(x)

#define VERBOSE_PRINTF(...)

#endif

// 错误输出（始终启用）

#define ERROR_PRINT(x) DEBUG_PRINT_TS("[ERROR] "); DEBUG_PRINTLN(x)

#define ERROR_PRINTF(...) do { \

DEBUG_PRINT_TS("[ERROR] "); \

Serial.printf(__VA_ARGS__); \

Serial.println(); \

} while(0)

// 内存使用监控

void debug_memory_usage() {

INFO_PRINTF("Free heap: %d bytes", ESP.getFreeHeap());

INFO_PRINTF("Min free heap: %d bytes", ESP.getMinFreeHeap());

INFO_PRINTF("Max alloc heap: %d bytes", ESP.getMaxAllocHeap());

}

#else

// 生产模式：所有调试输出为空

#define DEBUG_PRINT(x)

#define DEBUG_PRINTLN(x)

#define DEBUG_PRINTF(...)

#define DEBUG_PRINT_TS(x)

#define DEBUG_PRINTLN_TS(x)

#define INFO_PRINT(x)

#define INFO_PRINTF(...)

#define VERBOSE_PRINT(x)

#define VERBOSE_PRINTF(...)

#define ERROR_PRINT(x)

#define ERROR_PRINTF(...)

#define debug_memory_usage()

#endif // DEBUG_MODE

// 断言宏（开发阶段使用）

#ifdef DEBUG_MODE

#define ASSERT(condition, message) do { \

if (!(condition)) { \

ERROR_PRINTF("Assertion failed: %s", #condition); \

ERROR_PRINTF("Message: %s", message); \

ERROR_PRINTF("File: %s, Line: %d", __FILE__, __LINE__); \

while(1) { delay(100); } \

} \

} while(0)

#else

#define ASSERT(condition, message)

#endif

#endif // DEBUG_H

```

### 3.1.3 版本管理系统

**版本信息与OTA支持**：

```cpp

// config/version.h - 版本管理系统

#ifndef VERSION_H

#define VERSION_H

// 软件版本信息

#define SOFTWARE_VERSION_MAJOR    1

#define SOFTWARE_VERSION_MINOR    0

#define SOFTWARE_VERSION_PATCH    0

#define SOFTWARE_VERSION_BUILD    20260126

// 版本字符串

#define SOFTWARE_VERSION_STRING "v1.0.0"

#define BUILD_DATE_STRING "2026-01-26"

#define BUILD_TIME_STRING "14:30:00"

// 硬件版本信息

#define HARDWARE_VERSION_MAJOR    1

#define HARDWARE_VERSION_MINOR    0

#define HARDWARE_VERSION_STRING "HW1.0"

// 设备标识

#ifdef DEVICE_ROLE_WRIST

#define DEVICE_TYPE "Wristband"

#define DEVICE_ID_PREFIX "WB"

#elif defined(DEVICE_ROLE_DETECTOR)

#define DEVICE_TYPE "Detector"

#define DEVICE_ID_PREFIX "DT"

#endif

// OTA更新配置

#define OTA_UPDATE_URL "http://firmware.example.com/update"

#define OTA_CHECK_INTERVAL 86400000  // 24小时检查一次更新

// 版本信息结构体

typedef struct {

uint8_t major;

uint8_t minor;

uint8_t patch;

uint32_t build;

char device_type[16];

char hardware_version[8];

} VersionInfo;

// 获取版本信息函数

VersionInfo get_version_info() {

VersionInfo info;

info.major = SOFTWARE_VERSION_MAJOR;

info.minor = SOFTWARE_VERSION_MINOR;

info.patch = SOFTWARE_VERSION_PATCH;

info.build = SOFTWARE_VERSION_BUILD;

strcpy(info.device_type, DEVICE_TYPE);

strcpy(info.hardware_version, HARDWARE_VERSION_STRING);

return info;

}

// 版本比较函数

int compare_version(uint8_t major, uint8_t minor, uint8_t patch) {

if (SOFTWARE_VERSION_MAJOR != major)

return SOFTWARE_VERSION_MAJOR - major;

if (SOFTWARE_VERSION_MINOR != minor)

return SOFTWARE_VERSION_MINOR - minor;

return SOFTWARE_VERSION_PATCH - patch;

}

#endif // VERSION_H

```

## 3.2 状态机与分时采集设计

### 3.2.1 枚举状态机实现

**检测模块状态机设计**：

```cpp

// system/system_state.h - 状态机定义

#ifndef SYSTEM_STATE_H

#define SYSTEM_STATE_H

#include <stdint.h>

// 检测模块状态枚举

enum MeasurementPhase {

PHASE_IDLE = 0,           // 空闲状态，等待用户操作

PHASE_INITIALIZING,       // 系统初始化

PHASE_HR_SPO2_MEASURE,    // 心率血氧测量（30秒）

PHASE_HEATING_START,      // 开始加热（0-30秒）

PHASE_HEATING_STABLE,     // 稳定加热（30-60秒）

PHASE_GAS_BASELINE,       // 气体基线测量（5秒）

PHASE_GAS_SAMPLE,         // 气体采样测量（10秒）

PHASE_DATA_PROCESSING,    // 数据处理

PHASE_DATA_TRANSMISSION,  // 数据传输

PHASE_COMPLETE,           // 测量完成

PHASE_ERROR,              // 错误状态

PHASE_SLEEP               // 低功耗睡眠

};

// 腕带主控状态枚举

enum WristbandMode {

MODE_CLOCK = 0,           // 时钟显示模式

MODE_HEART_RATE,          // 心率显示模式

MODE_SPO2_DISPLAY,        // 血氧显示模式

MODE_MEASUREMENT_RESULT,  // 测量结果显示

MODE_HISTORY,             // 历史数据查看

MODE_SETTINGS,            // 设置模式

MODE_BLE_CONNECTING,      // BLE连接中

MODE_BLE_CONNECTED,       // BLE已连接

MODE_LOW_BATTERY,         // 低电量警告

MODE_ERROR                // 错误模式

};

// 系统状态结构体

typedef struct {

// 当前状态

MeasurementPhase current_phase;

WristbandMode current_mode;

// 状态时间信息

uint32_t phase_start_time;    // 当前阶段开始时间

uint32_t phase_duration;      // 当前阶段持续时间

uint32_t total_measurement_time; // 总测量时间

// 状态标志

uint8_t is_initialized : 1;   // 系统是否已初始化

uint8_t is_measuring : 1;     // 是否正在测量

uint8_t is_heating : 1;       // 是否正在加热

uint8_t is_ble_connected : 1; // BLE是否已连接

uint8_t is_low_battery : 1;   // 是否低电量

uint8_t has_error : 1;        // 是否有错误

uint8_t reserved : 2;         // 保留位

// 错误信息

uint8_t error_code;           // 错误代码

char error_message[32];       // 错误信息

} SystemState;

// 状态机转换表

typedef struct {

MeasurementPhase current_state;

uint8_t event;

MeasurementPhase next_state;

void (*action)();

} StateTransition;

// 状态机管理类

class StateMachine {

private:

SystemState state;

StateTransition* transition_table;

uint16_t table_size;

public:

StateMachine();

// 状态获取

MeasurementPhase get_current_phase() { return state.current_phase; }

WristbandMode get_current_mode() { return state.current_mode; }

SystemState* get_state() { return &state; }

// 状态设置

void set_phase(MeasurementPhase new_phase);

void set_mode(WristbandMode new_mode);

// 状态检查

bool is_in_phase(MeasurementPhase phase) { return state.current_phase == phase; }

bool is_in_mode(WristbandMode mode) { return state.current_mode == mode; }

// 状态转换

bool transition(MeasurementPhase new_phase);

bool handle_event(uint8_t event);

// 时间管理

uint32_t get_phase_elapsed() { return millis() - state.phase_start_time; }

bool is_phase_timeout(uint32_t timeout_ms);

// 错误处理

void set_error(uint8_t code, const char* message);

void clear_error();

bool has_error() { return state.has_error; }

// 状态持久化

void save_state();

void load_state();

};

#endif // SYSTEM_STATE_H

```

**状态机实现**：

```cpp

// system/system_state.cpp - 状态机实现

#include "system_state.h"

#include "config/config.h"

#include "utils/debug.h"

// 状态转换表定义

static StateTransition phase_transitions[] = {

// 从空闲状态开始

{PHASE_IDLE, EVENT_BUTTON_PRESS, PHASE_INITIALIZING, initialize_system},

{PHASE_IDLE, EVENT_BLE_CONNECT, PHASE_IDLE, handle_ble_connect},

// 初始化过程

{PHASE_INITIALIZING, EVENT_INIT_SUCCESS, PHASE_HR_SPO2_MEASURE, start_hr_measurement},

{PHASE_INITIALIZING, EVENT_INIT_FAIL, PHASE_ERROR, handle_init_error},

// 心率血氧测量

{PHASE_HR_SPO2_MEASURE, EVENT_MEASURE_COMPLETE, PHASE_HEATING_START, start_heating},

{PHASE_HR_SPO2_MEASURE, EVENT_MEASURE_TIMEOUT, PHASE_ERROR, handle_measure_timeout},

// 加热过程

{PHASE_HEATING_START, EVENT_HEATING_STABLE, PHASE_HEATING_STABLE, maintain_heating},

{PHASE_HEATING_STABLE, EVENT_HEATING_COMPLETE, PHASE_GAS_BASELINE, measure_gas_baseline},

{PHASE_HEATING_START, EVENT_HEATING_FAIL, PHASE_ERROR, handle_heating_error},

// 气体测量

{PHASE_GAS_BASELINE, EVENT_BASELINE_COMPLETE, PHASE_GAS_SAMPLE, measure_gas_sample},

{PHASE_GAS_SAMPLE, EVENT_SAMPLE_COMPLETE, PHASE_DATA_PROCESSING, process_data},

// 数据处理与传输

{PHASE_DATA_PROCESSING, EVENT_PROCESS_COMPLETE, PHASE_DATA_TRANSMISSION, transmit_data},

{PHASE_DATA_TRANSMISSION, EVENT_TRANSMIT_COMPLETE, PHASE_COMPLETE, complete_measurement},

// 完成状态

{PHASE_COMPLETE, EVENT_BUTTON_PRESS, PHASE_IDLE, reset_system},

{PHASE_COMPLETE, EVENT_AUTO_SLEEP, PHASE_SLEEP, enter_sleep},

// 错误处理

{PHASE_ERROR, EVENT_RESET, PHASE_IDLE, reset_system},

{PHASE_ERROR, EVENT_BUTTON_PRESS, PHASE_IDLE, reset_system},

// 睡眠状态

{PHASE_SLEEP, EVENT_WAKEUP, PHASE_IDLE, wakeup_system}

};

StateMachine::StateMachine() {

memset(&state, 0, sizeof(SystemState));

state.current_phase = PHASE_IDLE;

state.current_mode = MODE_CLOCK;

state.phase_start_time = millis();

transition_table = phase_transitions;

table_size = sizeof(phase_transitions) / sizeof(StateTransition);

}

void StateMachine::set_phase(MeasurementPhase new_phase) {

INFO_PRINTF("状态转换: %d -> %d", state.current_phase, new_phase);

// 记录旧状态持续时间

state.phase_duration = millis() - state.phase_start_time;

// 更新状态

state.current_phase = new_phase;

state.phase_start_time = millis();

// 状态特定初始化

switch(new_phase) {

case PHASE_HR_SPO2_MEAS# 技术实现手册第4部分：核心模块详细实现

## 4.1 MAX30102心率血氧采集模块

### 4.1.1 驱动层详细实现

**I2C通信封装**：

```cpp

// drivers/hr_driver.cpp - MAX30102驱动实现

#include "hr_driver.h"

#include "config/config.h"

#include "utils/debug.h"

// I2C读写函数封装

bool hr_i2c_write(uint8_t reg, uint8_t value) {

Wire.beginTransmission(MAX30102_I2C_ADDR);

Wire.write(reg);

Wire.write(value);

uint8_t result = Wire.endTransmission();

if (result != 0) {

ERROR_PRINTF("I2C写失败: reg=0x%02X, value=0x%02X, error=%d", reg, value, result);

return false;

}

return true;

}

bool hr_i2c_read(uint8_t reg, uint8_t* buffer, uint8_t length) {

Wire.beginTransmission(MAX30102_I2C_ADDR);

Wire.write(reg);

uint8_t result = Wire.endTransmission(false); // 不发送停止条件

if (result != 0) {

ERROR_PRINTF("I2C读地址失败: reg=0x%02X, error=%d", reg, result);

return false;

}

uint8_t bytes_read = Wire.requestFrom(MAX30102_I2C_ADDR, length);

if (bytes_read != length) {

ERROR_PRINTF("I2C读数据失败: 请求%d字节, 收到%d字节", length, bytes_read);

return false;

}

for (uint8_t i = 0; i < length; i++) {

buffer[i] = Wire.read();

}

return true;

}

// 传感器初始化

bool max30102_init() {

INFO_PRINT("初始化MAX30102...");

// 1. 软复位

if (!hr_i2c_write(REG_MODE_CONFIG, 0x40)) {

ERROR_PRINT("MAX30102软复位失败");

return false;

}

delay(100); // 等待复位完成

// 2. 验证器件ID

uint8_t part_id;

if (!hr_i2c_read(REG_PART_ID, &part_id, 1)) {

ERROR_PRINT("读取MAX30102 ID失败");

return false;

}

if (part_id != 0x15) {

ERROR_PRINTF("MAX30102 ID验证失败: 期望0x15, 收到0x%02X", part_id);

return false;

}

INFO_PRINTF("MAX30102 ID验证成功: 0x%02X", part_id);

// 3. 配置FIFO

// FIFO平均样本数: 0=1, 1=2, 2=4, 3=8, 4=16, 5=32

uint8_t fifo_average = 1; // 2样本平均

uint8_t fifo_config = (fifo_average << 5) | 0x10; // 启用FIFO rollover

if (!hr_i2c_write(REG_FIFO_CONFIG, fifo_config)) {

ERROR_PRINT("配置FIFO失败");

return false;

}

// 4. 配置模式（SpO2模式）

if (!hr_i2c_write(REG_MODE_CONFIG, 0x03)) { // SpO2模式

ERROR_PRINT("配置模式失败");

return false;

}

// 5. 配置SpO2参数

// 采样率: 0=50Hz, 1=100Hz, 2=200Hz, 3=400Hz, 4=800Hz, 5=1000Hz, 6=1600Hz, 7=3200Hz

uint8_t sample_rate = 1; // 100Hz

// LED脉宽: 0=69us, 1=118us, 2=215us, 3=411us

uint8_t pulse_width = 3; // 411us（最佳信噪比）

uint8_t spo2_config = (0 << 5) | (sample_rate << 2) | pulse_width;

if (!hr_i2c_write(REG_SPO2_CONFIG, spo2_config)) {

ERROR_PRINT("配置SpO2参数失败");

return false;

}

// 6. 配置LED电流（影响功耗和信噪比）

// 电流级别: 0=0.0mA, 1=0.2mA, 2=0.4mA, ... 255=50.0mA

uint8_t led_current = 0x1F; // 约6.4mA（平衡功耗和信号质量）

if (!hr_i2c_write(REG_LED1_PA, led_current)) { // Red LED

ERROR_PRINT("配置Red LED电流失败");

return false;

}

if (!hr_i2c_write(REG_LED2_PA, led_current)) { // IR LED

ERROR_PRINT("配置IR LED电流失败");

return false;

}

// 7. 配置多LED控制（同时启用红光和红外光）

if (!hr_i2c_write(REG_MULTI_LED_CTRL1, 0x21)) { // SLOT1=Red, SLOT2=IR

ERROR_PRINT("配置多LED控制失败");

return false;

}

if (!hr_i2c_write(REG_MULTI_LED_CTRL2, 0x00)) { // SLOT3=Off, SLOT4=Off

ERROR_PRINT("配置多LED控制2失败");

return false;

}

// 8. 清空FIFO

if (!hr_i2c_write(REG_FIFO_WR_PTR, 0x00)) {

ERROR_PRINT("清空FIFO写指针失败");

return false;

}

if (!hr_i2c_write(REG_FIFO_RD_PTR, 0x00)) {

ERROR_PRINT("清空FIFO读指针失败");

return false;

}

if (!hr_i2c_write(REG_OVF_COUNTER, 0x00)) {

ERROR_PRINT("清空溢出计数器失败");

return false;

}

INFO_PRINT("MAX30102初始化完成");

return true;

}

// 读取FIFO数据

bool max30102_read_fifo(int32_t* red_value, int32_t* ir_value) {

uint8_t buffer[6];

// 读取FIFO数据（3字节红光 + 3字节红外光）

if (!hr_i2c_read(REG_FIFO_DATA, buffer, 6)) {

ERROR_PRINT("读取FIFO数据失败");

return false;

}

// 解析红光数据（18位，存储在3个字节中）

*red_value = ((int32_t)buffer[0] << 16) | ((int32_t)buffer[1] << 8) | buffer[2];

*red_value &= 0x3FFFF; // 保留18位有效数据

// 解析红外光数据

*ir_value = ((int32_t)buffer[3] << 16) | ((int32_t)buffer[4] << 8) | buffer[5];

*ir_value &= 0x3FFFF;

return true;

}

// 检查FIFO中可读样本数

uint8_t max30102_get_fifo_count() {

uint8_t wr_ptr, rd_ptr;

if (!hr_i2c_read(REG_FIFO_WR_PTR, &wr_ptr, 1) ||

!hr_i2c_read(REG_FIFO_RD_PTR, &rd_ptr, 1)) {

return 0;

}

uint8_t count = (wr_ptr - rd_ptr) & 0x1F; // FIFO深度32，使用5位指针

return count;

}

// 读取温度（用于温度补偿）

float max30102_read_temperature() {

// 启动温度测量

if (!hr_i2c_write(REG_TEMP_CONFIG, 0x01)) {

return -273.15; // 绝对零度表示错误

}

// 等待温度测量完成（约30ms）

delay(35);

// 读取整数部分

uint8_t temp_int;

if (!hr_i2c_read(REG_TEMP_INT, &temp_int, 1)) {

return -273.15;

}

// 读取小数部分

uint8_t temp_frac;

if (!hr_i2c_read(REG_TEMP_FRAC, &temp_frac, 1)) {

return -273.15;

}

// 计算温度（整数部分 + 小数部分/256）

float temperature = temp_int + (temp_frac * 0.0625);

return temperature;

}

```

### 4.1.2 运动干扰校正算法

**加速度数据采集**：

```cpp

// 运动干扰检测算法

class MotionArtifactDetector {

private:

// 加速度数据缓冲区

int16_t accel_x[ACCEL_BUFFER_SIZE];

int16_t accel_y[ACCEL_BUFFER_SIZE];

int16_t accel_z[ACCEL_BUFFER_SIZE];

uint8_t buffer_index;

// 运动强度阈值

float motion_threshold;

float baseline_motion;

// 信号质量指标

float signal_quality;

float last_snr;

public:

MotionArtifactDetector() : buffer_index(0), motion_threshold(0.5),

baseline_motion(0.1), signal_quality(1.0), last_snr(0) {

memset(accel_x, 0, sizeof(accel_x));

memset(accel_y, 0, sizeof(accel_y));

memset(accel_z, 0, sizeof(accel_z));

}

// 更新加速度数据

void update_acceleration(int16_t x, int16_t y, int16_t z) {

accel_x[buffer_index] = x;

accel_y[buffer_index] = y;

accel_z[buffer_index] = z;

buffer_index = (buffer_index + 1) % ACCEL_BUFFER_SIZE;

}

// 计算运动强度

float calculate_motion_intensity() {

float sum_squared = 0;

uint8_t count = 0;

// 计算最近N个样本的运动强度

for (uint8_t i = 0; i < ACCEL_BUFFER_SIZE; i++) {

if (accel_x[i] == 0 && accel_y[i] == 0 && accel_z[i] == 0) {

continue; // 跳过无效数据

}

// 计算加速度矢量幅度

float magnitude = sqrt(

accel_x[i] * accel_x[i] +

accel_y[i] * accel_y[i] +

accel_z[i] * accel_z[i]

);

// 转换为g单位（假设加速度计量程为±2g，灵敏度16384 LSB/g）

magnitude /= 16384.0;

// 减去重力影响（1g）

magnitude = fabs(magnitude - 1.0);

sum_squared += magnitude * magnitude;

count++;

}

if (count == 0) return 0;

// 计算RMS运动强度

float rms_motion = sqrt(sum_squared / count);

// 自适应更新基线

baseline_motion = 0.9 * baseline_motion + 0.1 * rms_motion;

// 自适应阈值 = 基线 + 3倍标准差（简化）

motion_threshold = baseline_motion * 3.0;

return rms_motion;

}

// 检测运动伪影

bool detect_motion_artifact(float motion_intensity) {

return motion_intensity > motion_threshold;

}

// 计算信号质量（0.0-1.0）

float calculate_signal_quality(int32_t* ppg_signal, uint16_t sample_count) {

if (sample_count < 10) return 0;

// 计算PPG信号的标准差

float sum = 0, sum_squared = 0;

for (uint16_t i = 0; i < sample_count; i++) {

sum += ppg_signal[i];

sum_squared += ppg_signal[i] * ppg_signal[i];

}

float mean = sum / sample_count;

float variance = (sum_squared / sample_count) - (mean * mean);

if (variance < 0) variance = 0;

float std_dev = sqrt(variance);

// 计算信噪比（SNR）

// 假设噪声主要来自运动，使用运动强度作为噪声估计

float motion_intensity = calculate_motion_intensity();

float snr = (std_dev > 0) ? 20 * log10(std_dev / (motion_intensity + 0.001)) : 0;

// 更新信号质量指标

last_snr = snr;

// 将SNR转换为0.0-1.0的质量分数

// 经验值：SNR>20dB为优秀，<10dB为差

if (snr > 20) signal_quality = 1.0;

else if (snr < 5) signal_quality = 0.0;

else signal_quality = (snr - 5) / 15.0;

return signal_quality;

}

// 获取当前信号质量

float get_signal_quality() const {

return signal_quality;

}

// 获取最后计算的SNR

float get_last_snr() const {

return last_snr;

}

};

```

**自适应滤波算法**：

```cpp

// 自适应带通滤波器

class AdaptiveBandpassFilter {

private:

// 滤波器系数

float b0, b1, b2, a1, a2;

// 滤波器状态

float x1, x2, y1, y2;

// 心率范围（Hz）

float min_hr_hz;

float max_hr_hz;

// 采样率

float sampling_rate;

public:

AdaptiveBandpassFilter(float fs = 100.0) :

sampling_rate(fs), x1(0), x2(0), y1(0), y2(0) {

// 默认心率范围：40-180 BPM -> 0.67-3.0 Hz

set_heart_rate_range(40, 180);

}

// 设置心率范围（BPM）

void set_heart_rate_range(float min_bpm, float max_bpm) {

min_hr_hz = min_bpm / 60.0;

max_hr_hz = max_bpm / 60.0;

update_coefficients();

}

// 更新滤波器系数

void update_coefficients() {

// 设计二阶带通滤波器（Butterworth）

float center_freq = (min_hr_hz + max_hr_hz) / 2.0;

float bandwidth = max_hr_hz - min_hr_hz;

// 归一化频率

float omega0 = 2 * PI * center_freq / sampling_rate;

float alpha = sin(omega0) * sinh(log(2.0) / 2.0 * bandwidth * omega0 / sin(omega0));

// 计算系数

b0 = alpha;

b1 = 0;

b2 = -alpha;

float a0 = 1 + alpha;

a1 = -2 * cos(omega0);

a2 = 1 - alpha;

// 归一化

b0 /= a0;

b1 /= a0;

b2 /= a0;

a1 /= a0;

a2 /= a0;

}

// 处理单个样本

float process(float input) {

float output = b0 * input + b1 * x1 + b2 * x2 - a1 * y1 - a2 * y2;

// 更新状态

x2 = x1;

x1 = input;

y2 = y1;

y1 = output;

return output;

}

// 处理数据数组

void process_array(float* input, float* output, uint16_t length) {

for (uint16_t i = 0; i < length; i++) {

output[i] = process(input[i]);

}

}

// 重置滤波器状态

void reset() {

x1 = x2 = y1 = y2 = 0;

}

};

```

### 4.1.3 心率计算算法

**峰值检测算法实现**：

```cpp

// algorithm/hr_algorithm.cpp - 心率计算算法

#include "hr_algorithm.h"

#include <math.h>

// 心率计算类

class HeartRateCalculator {

private:

// 数据缓冲区

int32_t ppg_buffer[HR_BUFFER_SIZE];

uint16_t buffer_index;

bool buffer_full;

// 算法参数

float sampling_rate;      // 采样率（Hz）

uint16_t window_size;     // 分析窗口大小（样本数）

float min_hr_bpm;         // 最小有效心率（BPM）

float max_hr_bpm;         // 最大有效心率（BPM）

// 状态变量

float last_hr;            // 上次计算的心率

float hr_confidence;      // 心率置信度（0.0-1.0）

uint32_t last_update_time; //# 技术实现手册第5部分：调试与优化经验

## 5.1 常见问题与解决方法

### 5.1.1 硬件调试问题

#### 问题1：MAX30102无法正常通信

**症状**：

- I2C通信失败，读取器件ID返回错误值

- 传感器无数据输出

- 系统日志显示"I2C通信错误"

**可能原因及解决方法**：

1. **电源问题**：

```cpp

// 检查电源电压

void check_power_supply() {

float voltage = read_vcc_voltage();

if (voltage < 3.0 || voltage > 3.6) {

ERROR_PRINTF("电源电压异常: %.2fV", voltage);

// 解决方法：检查LDO输出，确保3.3V稳定

}

}

```

2. **I2C上拉电阻问题**：

```

实测数据：

- 无上拉电阻：通信完全失败

- 10kΩ上拉：通信不稳定，偶尔失败

- 4.7kΩ上拉：通信稳定，推荐值

- 2.2kΩ上拉：通信稳定，但功耗增加

解决方案：使用4.7kΩ上拉电阻，靠近传感器放置

```

3. **I2C地址冲突**：

```cpp

// 扫描I2C总线上的设备

void scan_i2c_devices() {

byte error, address;

int nDevices = 0;

for(address = 1; address < 127; address++) {

Wire.beginTransmission(address);

error = Wire.endTransmission();

if (error == 0) {

INFO_PRINTF("发现设备地址: 0x%02X", address);

nDevices++;

}

}

if (nDevices == 0) {

ERROR_PRINT("未发现任何I2C设备");

}

}

```

4. **时序问题**：

```cpp

// 添加适当的延迟

bool max30102_init_with_retry() {

for (int retry = 0; retry < 3; retry++) {

if (max30102_init()) {

return true;

}

delay(100 * (retry + 1)); // 递增延迟

}

return false;

}

```

#### 问题2：SnO₂传感器加热不稳定

**症状**：

- 加热温度波动大（>±20℃）

- 加热电流异常

- 传感器响应不一致

**调试步骤**：

1. **电流监测**：

```cpp

// 实时监测加热电流

void monitor_heater_current() {

float current = read_heater_current();

float voltage = read_heater_voltage();

float power = current * voltage;

INFO_PRINTF("加热状态: I=%.2fA, V=%.2fV, P=%.2fW",

current, voltage, power);

// 正常范围检查

if (current < 0.1 || current > 0.2) {

WARNING_PRINTF("加热电流异常: %.2fA", current);

}

}

```

2. **PID参数调试**：

```cpp

// PID参数自动调谐

void auto_tune_pid() {

// Ziegler-Nichols方法

float Ku = 0, Tu = 0;

// 1. 寻找临界增益Ku

float Kp = 0.1;

while (true) {

float oscillation = test_pid_response(Kp, 0, 0);

if (oscillation > 0.1) { // 出现振荡

Ku = Kp;

break;

}

Kp += 0.1;

}

// 2. 测量振荡周期Tu

Tu = measure_oscillation_period(Ku);

// 3. 计算PID参数

float Kp_tuned = 0.6 * Ku;

float Ki_tuned = 1.2 * Ku / Tu;

float Kd_tuned = 0.075 * Ku * Tu;

INFO_PRINTF("PID调谐结果: Kp=%.3f, Ki=%.3f, Kd=%.3f",

Kp_tuned, Ki_tuned, Kd_tuned);

}

```

3. **温度校准**：

```cpp

// 温度传感器校准

void calibrate_temperature_sensor() {

// 使用热电偶作为参考

float reference_temp[] = {25, 100, 200, 300, 350};

float measured_temp[5];

for (int i = 0; i < 5; i++) {

// 加热到目标温度

heat_to_temperature(reference_temp[i]);

delay(5000); // 稳定

// 测量温度

measured_temp[i] = estimate_temperature();

INFO_PRINTF("校准点%d: 参考%.1f℃, 测量%.1f℃",

i, reference_temp[i], measured_temp[i]);

}

// 计算校准曲线

calculate_calibration_curve(reference_temp, measured_temp, 5);

}

```

#### 问题3：BLE连接不稳定

**症状**：

- 连接频繁断开

- 数据传输丢包

- 连接建立时间长

**优化方案**：

1. **连接参数优化**：

```cpp

// BLE连接参数配置

void optimize_ble_parameters() {

// 实验数据：不同参数下的连接稳定性

// 连接间隔(ms) | 从机延迟 | 监控超时(ms) | 稳定性

// 7.5          | 0        | 400         | 优秀

// 15           | 0        | 400         | 良好

// 30           | 0        | 400         | 一般

// 7.5          | 2        | 400         | 良好

// 7.5          | 0        | 1000        | 优秀

// 推荐配置

#define CONN_INTERVAL_MIN  7.5    // 最小连接间隔

#define CONN_INTERVAL_MAX  15     // 最大连接间隔

#define SLAVE_LATENCY      0      // 从机延迟

#define SUPERVISION_TIMEOUT 1000  // 监控超时

}

```

2. **重连机制**：

```cpp

// 智能重连算法

class BLEAutoReconnect {

private:

uint32_t last_disconnect_time;

uint8_t reconnect_attempts;

uint32_t reconnect_delay;

public:

void on_disconnected() {

last_disconnect_time = millis();

reconnect_attempts = 0;

reconnect_delay = 1000; // 初始延迟1秒

INFO_PRINT("BLE连接断开，启动重连");

}

void reconnect_loop() {

if (is_connected()) return;

uint32_t now = millis();

if (now - last_disconnect_time >= reconnect_delay) {

reconnect_attempts++;

if (reconnect_attempts <= 5) {

INFO_PRINTF("重连尝试 %d/%d", reconnect_attempts, 5);

start_reconnect();

// 指数退避算法

reconnect_delay = min(30000, 1000 * (1 << reconnect_attempts));

last_disconnect_time = now;

} else {

ERROR_PRINT("重连失败，等待用户操作");

}

}

}

};

```

### 5.1.2 软件调试问题

#### 问题1：内存泄漏

**检测方法**：

```cpp

// 内存使用监控

class MemoryMonitor {

private:

uint32_t min_free_heap;

uint32_t check_interval;

uint32_t last_check_time;

public:

MemoryMonitor() : min_free_heap(UINT32_MAX),

check_interval(60000), // 每60秒检查一次

last_check_time(0) {}

void check_memory_usage() {

uint32_t now = millis();

if (now - last_check_time < check_interval) return;

uint32_t free_heap = ESP.getFreeHeap();

min_free_heap = min(min_free_heap, free_heap);

INFO_PRINTF("内存使用: 当前=%u字节, 最小=%u字节",

free_heap, min_free_heap);

// 内存泄漏检测

static uint32_t last_free_heap = free_heap;

if (free_heap < last_free_heap - 100) { // 减少超过100字节

WARNING_PRINTF("疑似内存泄漏: 减少%u字节",

last_free_heap - free_heap);

}

last_free_heap = free_heap;

last_check_time = now;

}

void force_garbage_collection() {

INFO_PRINT("强制垃圾回收...");

ESP.getFreeHeap(); // 触发碎片整理

delay(100);

INFO_PRINTF("回收后空闲内存: %u字节", ESP.getFreeHeap());

}

};

```

**常见内存泄漏原因**：

1. **动态内存分配未释放**：

```cpp

// 错误示例

void process_data() {

float* buffer = new float[1000]; // 动态分配

// ... 使用buffer

// 忘记 delete[] buffer; // 内存泄漏！

}

// 正确示例

void process_data_fixed() {

float buffer[1000]; // 栈分配，自动释放

// ... 使用buffer

}

```

2. **字符串操作**：

```cpp

// 错误示例

String create_message() {

String msg = "数据: ";

msg += some_value;

msg += " 时间: ";

msg += millis();

return msg; // 可能产生内存碎片

}

// 正确示例

void create_message_fixed(char* buffer, size_t size) {

snprintf(buffer, size, "数据: %d 时间: %lu",

some_value, millis());

}

```

#### 问题2：任务调度冲突

**症状**：

- 系统响应缓慢

- 传感器数据丢失

- 显示刷新卡顿

**调试工具**：

```cpp

// 任务执行时间监控

class TaskProfiler {

private:

struct TaskRecord {

const char* name;

uint32_t total_time;

uint32_t max_time;

uint32_t call_count;

uint32_t last_start_time;

};

TaskRecord tasks[10];

uint8_t task_count;

public:

TaskProfiler() : task_count(0) {}

void start_task(const char* name) {

for (uint8_t i = 0; i < task_count; i++) {

if (strcmp(tasks[i].name, name) == 0) {

tasks[i].last_start_time = micros();

return;

}

}

if (task_count < 10) {

tasks[task_count].name = name;

tasks[task_count].last_start_time = micros();

tasks[task_count].total_time = 0;

tasks[task_count].max_time = 0;

tasks[task_count].call_count = 0;

task_count++;

}

}

void end_task(const char* name) {

uint32_t end_time = micros();

for (uint8_t i = 0; i < task_count; i++) {

if (strcmp(tasks[i].name, name) == 0) {

uint32_t duration = end_time - tasks[i].last_start_time;

tasks[i].total_time += duration;

tasks[i].max_time = max(tasks[i].max_time, duration);

tasks[i].call_count++;

return;

}

}

}

void print_statistics() {

INFO_PRINT("=== 任务执行统计 ===");

for (uint8_t i = 0; i < task_count; i++) {

float avg_time = tasks[i].total_time / (float)tasks[i].call_count;

INFO_PRINTF("%s: 调用%d次, 平均%.1fμs, 最大%luμs, 总计%.1fms",

tasks[i].name, tasks[i].call_count,

avg_time, tasks[i].max_time,

tasks[i].total_time / 1000.0);

}

}

};

// 使用示例

TaskProfiler profiler;

void critical_task() {

profiler.start_task("critical_task");

// 执行关键任务

delayMicroseconds(100);

profiler.end_task("critical_task");

}

```

## 5.2 功耗优化技巧

### 5.2.1 多级睡眠策略

**睡眠状态管理**：

```cpp

// 功耗状态管理器

class PowerManager {

private:

typedef enum {

STATE_ACTIVE,          // 全功能运行

STATE_LIGHT_SLEEP,     // CPU暂停，外设运行

STATE_DEEP_SLEEP,      // RTC运行，内存保持

STATE_HIBERNATE        // 完全关闭

} PowerState;

PowerState current_state;

uint32_t state_start_time;

// 各状态功耗目标

const float power_targets[4] = {

25.0,   // 激活状态: 25mA

0.8,    // 轻睡眠: 0.8mA

0.01,   // 深度睡眠: 10μA

0.001   // 休眠: 1μA

};

public:

PowerManager() : current_state(STATE_ACTIVE), state_start_time(millis()) {}

// 进入低功耗状态

bool enter_low_power(PowerState new_state) {

if (new_state == current_state) return true;

INFO_PRINTF("功耗状态转换: %d -> %d", current_state, new_state);

// 状态转换前的清理工作

switch (current_state) {

case STATE_ACTIVE:

// 保存当前状态

save_context();

break;

case STATE_LIGHT_SLEEP:

// 无特殊处理

break;

case STATE_DEEP_SLEEP:

// 从深度睡眠唤醒后的恢复

restore_context();

break;

}

// 执行状态转换

bool success = false;

switch (new_state) {

case STATE_LIGHT_SLEEP:

success = enter_light_sleep();

break;

case STATE_DEEP_SLEEP:

success = enter_deep_sleep();

break;

case STATE_HIBERNATE:

success = enter_hibernate();

break;

default:

success = true;

}

if (success) {

current_state = new_state;

state_start_time = millis();

// 记录功耗状态变化

log_power_transition(new_state);

}

return success;

}

private:

bool enter_light_sleep() {

INFO_PRINT("进入轻睡眠模式");

// 关闭不需要的外设

disable_unused_peripherals();

// 配置唤醒源

esp_sleep_enable_timer_wakeup(1000000); // 1秒后唤醒

esp_sleep_enable_ext0_wakeup(GPIO_NUM_0, 0); // 按键唤醒

// 进入轻睡眠

esp_light_sleep_start();

return true;

}

bool enter_deep_sleep() {

INFO_PRINT("进入深度睡眠模式");

// 保存重要数据到RTC内存

save_to_rtc_memory();

// 关闭所有外设

power_down_peripherals();

// 配置唤醒源

esp_sleep_enable_timer_wakeup(3600000000ULL); // 1小时后唤醒

esp_sleep_enable_ext1_wakeup(

(1ULL << GPIO_NUM_0) | (1ULL << GPIO_NUM_2),

ESP_EXT1_WAKEUP_ANY_LOW

);

// 进入深度睡眠

esp_deep_sleep_start();

return true; // 实际不会执行到这里

}

void disable_unused_peripherals() {

// 关闭不需要的外设时钟

periph_module_disable(PERIPH_I2C0_MODULE);

periph_module_disable(PERIPH_SPI_MODULE);

periph_module_disable(PERIPH_UART1_MODULE);

// 关闭ADC

adc_power_off();

// 关闭WiFi（如果启用）

#ifdef CONFIG_ESP32_WIFI_ENABLED

esp_wifi_stop();

#endif

}

void log_power_transition(PowerState state) {

static uint32_t total_active_time = 0;

static uint32_t total_energy = 0; // μJ

// 计算上一个状态的持续时间

uint32_t duration = millis() - state_start_time;

// 计算能耗（假设电压3.3V）

float current_ma = power_targets[current_state];

uint32_t energy = (uint32_t)(current_ma * 3.3 * duration);

total_energy += energy;

if (current_state == STATE_ACTIVE) {

total_active_time += duration;

}

INFO_PRINTF("状态%d持续%lums, 能耗%.2fmJ, 总能耗%.2fJ",

current_state, duration, energy/1000.0, total_energy/1000000.0);

INFO_PRINTF("总激活时间: %.1f小时", total_active_time / 3600000.0);

}

};

```

### 5.2.2 动态频率调整

**CPU频率动态调整**：# 技术实现手册第6部分：未来改进点

## 6.1 硬件改进方向

### 6.1.1 传感器升级方案

**下一代传感器选型**：

| 当前方案 | 改进方案 | 预期收益 | 技术挑战 |

|----------|----------|----------|----------|

| **MAX30102** | MAX86150 | 集成ECG、PPG、BioZ，单芯片解决方案 | 成本增加约50元，需要更复杂算法 |

| **MQ-138 SnO₂** | 电化学丙酮传感器 | 更高选择性，更低功耗，更快响应 | 成本增加3-5倍，需要专用驱动电路 |

| **HKG-07呼吸传感器** | 压电薄膜呼吸带 | 更精确的呼吸波形，可检测呼吸暂停 | 佩戴舒适度降低，需要信号处理算法 |

**具体升级路径**：

```cpp

// 多传感器融合架构设计

class MultiSensorFusion {

private:

// 传感器类型枚举

enum SensorType {

SENSOR_PPG,      // 光电容积脉搏波

SENSOR_ECG,      // 心电图

SENSOR_BIOZ,     // 生物阻抗

SENSOR_GAS_EC,   // 电化学气体传感器

SENSOR_PRESSURE, // 压力传感器（呼吸）

SENSOR_TEMP      // 高精度温度

};

// 传感器状态

struct SensorStatus {

SensorType type;

bool enabled;

float accuracy;

uint32_t last_update;

float power_consumption;

};

SensorStatus sensors[6];

public:

MultiSensorFusion() {

// 初始化传感器状态

sensors[0] = {SENSOR_PPG, true, 0.95, 0, 0.7};

sensors[1] = {SENSOR_ECG, false, 0.0, 0, 2.5}; // 待升级

sensors[2] = {SENSOR_BIOZ, false, 0.0, 0, 1.2}; // 待升级

sensors[3] = {SENSOR_GAS_EC, false, 0.0, 0, 0.5}; // 待升级

sensors[4] = {SENSOR_PRESSURE, false, 0.0, 0, 0.3}; // 待升级

sensors[5] = {SENSOR_TEMP, true, 0.9, 0, 0.1};

}

// 评估升级收益

float evaluate_upgrade_benefit(SensorType new_sensor) {

float benefit = 0;

switch(new_sensor) {

case SENSOR_ECG:

// ECG可提供更精确的心率变异性分析

benefit = 0.3; // 30%精度提升

break;

case SENSOR_BIOZ:

// 生物阻抗可用于身体成分分析

benefit = 0.4; // 40%功能扩展

break;

case SENSOR_GAS_EC:

// 电化学传感器提供更精确的丙酮检测

benefit = 0.6; // 60%精度提升

break;

}

return benefit;

}

// 计算升级成本

float calculate_upgrade_cost(SensorType new_sensor) {

float cost = 0;

switch(new_sensor) {

case SENSOR_ECG: cost = 45.0; break;    // MAX30003约45元

case SENSOR_BIOZ: cost = 35.0; break;   // AFE4300约35元

case SENSOR_GAS_EC: cost = 120.0; break; // 电化学丙酮传感器约120元

case SENSOR_PRESSURE: cost = 25.0; break; // 压电薄膜约25元

}

return cost;

}

};

```

### 6.1.2 电源系统优化

**能量收集技术集成**：

```cpp

// 混合能源管理系统

class HybridPowerSystem {

private:

// 能源类型

enum EnergySource {

SOURCE_BATTERY,      // 锂电池

SOURCE_SOLAR,        // 太阳能

SOURCE_THERMAL,      // 体温热能

SOURCE_KINETIC       // 动能（手臂运动）

};

// 能源状态

struct EnergyStatus {

EnergySource source;

float available_power; // 可用功率（mW）

float efficiency;      // 转换效率

bool is_charging;      // 是否正在充电

};

EnergyStatus sources[4];

float battery_capacity;   // 电池容量（mAh）

float power_consumption;  // 当前功耗（mW）

public:

HybridPowerSystem() : battery_capacity(500.0), power_consumption(25.0) {

// 初始化能源状态

sources[0] = {SOURCE_BATTERY, 0, 0.95, false};

sources[1] = {SOURCE_SOLAR, 0, 0.15, false};      // 室内光强约100lux

sources[2] = {SOURCE_THERMAL, 0, 0.02, false};    // 体温与环境温差约10℃

sources[3] = {SOURCE_KINETIC, 0, 0.10, false};    // 日常手臂运动

}

// 评估能量收集潜力

void evaluate_energy_harvesting() {

// 太阳能收集（室内环境）

float solar_power = calculate_solar_power();

sources[1].available_power = solar_power * sources[1].efficiency;

// 热能收集（体温）

float thermal_power = calculate_thermal_power();

sources[2].available_power = thermal_power * sources[2].efficiency;

// 动能收集（运动）

float kinetic_power = calculate_kinetic_power();

sources[3].available_power = kinetic_power * sources[3].efficiency;

INFO_PRINT("=== 能量收集评估 ===");

INFO_PRINTF("太阳能: %.2fmW (效率%.1f%%)",

sources[1].available_power, sources[1].efficiency*100);

INFO_PRINTF("热能: %.2fmW (效率%.1f%%)",

sources[2].available_power, sources[2].efficiency*100);

INFO_PRINTF("动能: %.2fmW (效率%.1f%%)",

sources[3].available_power, sources[3].efficiency*100);

float total_harvested = sources[1].available_power +

sources[2].available_power +

sources[3].available_power;

INFO_PRINTF("总收集功率: %.2fmW", total_harvested);

// 计算对续航的影响

float extended_runtime = calculate_extended_runtime(total_harvested);

INFO_PRINTF("预计续航延长: %.1f%%", extended_runtime * 100);

}

// 智能电源分配算法

void smart_power_allocation(float required_power) {

// 优先级：太阳能 > 动能 > 热能 > 电池

float allocated_power = 0;

for (int i = 1; i < 4; i++) { // 跳过电池（索引0）

if (sources[i].available_power > 0) {

float use_power = min(sources[i].available_power,

required_power - allocated_power);

allocated_power += use_power;

sources[i].available_power -= use_power;

if (allocated_power >= required_power) {

break;

}

}

}

// 剩余功率从电池获取

float battery_power = required_power - allocated_power;

if (battery_power > 0) {

sources[0].available_power -= battery_power;

allocated_power += battery_power;

}

INFO_PRINTF("电源分配: 需要%.2fmW, 分配%.2fmW (电池%.2fmW)",

required_power, allocated_power, battery_power);

}

};

```

## 6.2 软件算法优化

### 6.2.1 机器学习算法集成

**深度学习心率算法**：

```python

# 基于TensorFlow Lite Micro的深度学习心率算法

# 注：以下为概念代码，实际需要训练和量化

import tensorflow as tf

import numpy as np

class DeepLearningHRAlgorithm:

def __init__(self):

# 轻量级CNN模型架构

self.model = tf.keras.Sequential([

# 输入层：10秒PPG信号，100Hz采样率 -> 1000个点

tf.keras.layers.Input(shape=(1000, 1)),

# 第一卷积层：提取局部特征

tf.keras.layers.Conv1D(filters=8, kernel_size=5, activation='relu'),

tf.keras.layers.MaxPooling1D(pool_size=2),

# 第二卷积层：提取更高层次特征

tf.keras.layers.Conv1D(filters=16, kernel_size=3, activation='relu'),

tf.keras.layers.MaxPooling1D(pool_size=2),

# 第三卷积层

tf.keras.layers.Conv1D(filters=32, kernel_size=3, activation='relu'),

tf.keras.layers.GlobalAveragePooling1D(),

# 全连接层

tf.keras.layers.Dense(16, activation='relu'),

tf.keras.layers.Dropout(0.2),

# 输出层：心率值（40-180 BPM）

tf.keras.layers.Dense(1, activation='linear')

])

# 模型量化配置（用于微控制器）

self.converter = tf.lite.TFLiteConverter.from_keras_model(self.model)

self.converter.optimizations = [tf.lite.Optimize.DEFAULT]

self.converter.target_spec.supported_types = [tf.int8]

def train_model(self, training_data, labels):

"""训练模型"""

self.model.compile(

optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(learning_rate=0.001),

loss='mse',

metrics=['mae']

)

history = self.model.fit(

training_data, labels,

epochs=50,

batch_size=32,

validation_split=0.2,

verbose=1

)

return history

def quantize_model(self):

"""量化模型以适应微控制器"""

quantized_model = self.converter.convert()

# 保存量化模型

with open('hr_model_quantized.tflite', 'wb') as f:

f.write(quantized_model)

# 评估量化损失

self.evaluate_quantization_loss(quantized_model)

return quantized_model

def deploy_to_mcu(self, quantized_model):

"""部署到微控制器"""

# 模型大小评估

model_size_kb = len(quantized_model) / 1024

INFO_PRINTF("量化模型大小: %.1fKB", model_size_kb)

# 内存需求评估

estimated_ram_kb = self.estimate_memory_requirements()

INFO_PRINTF("预计RAM需求: %.1fKB", estimated_ram_kb)

# 推理时间评估

inference_time_ms = self.estimate_inference_time()

INFO_PRINTF("预计推理时间: %.1fms", inference_time_ms)

return {

'model_size_kb': model_size_kb,

'ram_required_kb': estimated_ram_kb,

'inference_time_ms': inference_time_ms

}

```

**C++端的TensorFlow Lite Micro集成**：

```cpp

// 在ESP32-C3上运行TensorFlow Lite Micro

#include "tensorflow/lite/micro/all_ops_resolver.h"

#include "tensorflow/lite/micro/micro_interpreter.h"

#include "tensorflow/lite/schema/schema_generated.h"

#include "tensorflow/lite/version.h"

class TFLiteHRPredictor {

private:

const tflite::Model* model;

tflite::MicroInterpreter* interpreter;

TfLiteTensor* input_tensor;

TfLiteTensor* output_tensor;

// 模型数据（从Flash加载）

const unsigned char* model_data;

size_t model_size;

// 内存池

uint8_t tensor_arena[10 * 1024]; // 10KB内存池

public:

TFLiteHRPredictor(const unsigned char* data, size_t size)

: model_data(data), model_size(size) {

// 加载模型

model = tflite::GetModel(model_data);

if (model->version() != TFLITE_SCHEMA_VERSION) {

ERROR_PRINTF("模型版本不匹配: 期望%d, 实际%d",

TFLITE_SCHEMA_VERSION, model->version());

return;

}

// 注册所有操作

static tflite::AllOpsResolver resolver;

// 创建解释器

static tflite::MicroInterpreter static_interpreter(

model, resolver, tensor_arena, sizeof(tensor_arena));

interpreter = &static_interpreter;

// 分配内存

TfLiteStatus allocate_status = interpreter->AllocateTensors();

if (allocate_status != kTfLiteOk) {

ERROR_PRINT("张量内存分配失败");

return;

}

// 获取输入输出张量

input_tensor = interpreter->input(0);

output_tensor = interpreter->output(0);

INFO_PRINTF("TFLite模型加载成功: 输入形状[%d,%d,%d], 输出形状[%d]",

input_tensor->dims->data[0],

input_tensor->dims->data[1],

input_tensor->dims->data[2],

output_tensor->dims->data[0]);

}

float predict_heart_rate(float* ppg_signal, size_t signal_length) {

// 准备输入数据

if (signal_length != input_tensor->dims->data[1]) {

ERROR_PRINTF("输入信号长度不匹配: 期望%d, 实际%d",

input_tensor->dims->data[1], signal_length);

return 0;

}

// 复制数据到输入张量（需要量化处理）

for (size_t i = 0; i < signal_length; i++) {

// 假设模型使用int8量化，需要将float转换为int8

float normalized_value = (ppg_signal[i] - 50000.0) / 20000.0; // 归一化

int8_t quantized_value = static_cast<int8_t>(normalized_value * 127.0);

input_tensor->data.int8[i] = quantized_value;

}

// 执行推理

uint32_t start_time = micros();

TfLiteStatus invoke_status = interpreter->Invoke();

uint32_t inference_time = micros() - start_time;

if (invoke_status != kTfLiteOk) {

ERROR_PRINT("模型推理失败");

return 0;

}

// 获取输出（反量化）

int8_t quantized_output = output_tensor->data.int8[0];

float heart_rate = static_cast<float>(quantized_output) * 0.5 + 110.0; // 反量化

INFO_PRINTF("深度学习心率预测: %.1f BPM, 推理时间: %luμs",

heart_rate, inference_time);

return heart_rate;

}

size_t get_model_size() const {

return model_size;

}

size_t get_memory_usage() const {

return sizeof(tensor_arena);

}

};

```

### 6.2.2 个性化校准算法

**基于用户特征的个性化模型**：

```cpp

// 个性化校准系统

class PersonalizationSystem {

private:

// 用户特征

struct UserProfile {

uint8_t age;

uint8_t gender; // 0:男性, 1:女性

float weight;   // 体重(kg)

float height;   // 身高(cm)

float bmi;      // 身体质量指数

// 生理特征

float resting_hr;      // 静息心率

float hr_variability;  // 心率变异性

float respiratory_rate; // 呼吸频率

// 校准参数

float hr_calibration_factor;

float spo2_calibration_offset;

float acetone_baseline;

// 时间戳

uint32_t last_calibration;

uint8_t calibration_count;

};

UserProfile current_user;

bool is_calibrated;

public:

PersonalizationSystem() : is_calibrated(false) {

memset(&current_user, 0, sizeof(UserProfile));

}

// 创建用户档案

void create_user_profile(uint8_t age, uint8_t gender,

float weight, float height) {

current_user.age = age;

current_user.gender = gender;

current_user.weight = weight;

current_user.height = height;

current_user.bmi = weight / ((height/100.0) * (height/100.0));

INFO_PRINT("=== 用户档案创建 ===");

INFO_PRINTF("年龄: %d岁, 性别: %s", age, gender == 0 ? "男" : "女");

INFO_PRINTF("体重: %.1fkg,